目 录

表1   项目基本情况	1

表2   放射源	5

表3   非密封放射性物质	5

表4   射线装置	6

表5   废弃物（重点是放射性废弃物）	7

表6   评价依据	8

表7   保护目标及评价标准	10

表8   环境质量和辐射现状	13

表9   项目工程分析与源项	16

表10  辐射安全与防护	18

表11  环境影响分析	19

表12  辐射安全管理	24

表13  结论与建议	27

表14  审  批	30

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  DSA机房平面图

附图三  医院平面图

附图四  监测布点图

附件：

附件1  委托书

附件2  法人证书

附件3  辐射安全许可证

附件4  辐射防护用品及监测仪器统计

附件5  辐射安全领导小组

附件6  工作人员体检报告及个人剂量报告

附件7  辐射防护培训证书

附件8  管理制度

附件9  仪器检定证书

附件10  监测报告

附件11  专家意见及修改清单

附表：

附表1    建设项目环境保护审批登记表

## 表1  项目基本情况

建设项目名称 九江市柴桑区人民医院数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置应用项目 建设单位 九江市柴桑区人民医院 法人代表 余红霞 联系人 熊秀梅 联系电话 13879250618 注册地址 九江市柴桑区沙河街镇双瑞路83号(E115°53′71″、N29°37′18.68″) 项目建设地点 住院大楼二楼手术室 立项审批部门 / 批准文号 / 建设项目总投资（万元） 720 环保投资 （万元） 27 投资比例（环保投资/总投资） 3.75 项目性质 √新 建□改 建□扩 建 □ 其 它 占地面积（m2） 59.1 应 用 类 型 放射源 □销 售 □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ 类 □ Ⅳ类 □Ⅴ类 □使 用 □Ⅰ类 （ 医 疗 使 用 ） □Ⅱ类 □Ⅲ 类 □ Ⅳ类 □Ⅴ类 非密封放射性物质 □生 产 □制 备 PE T 用 放 射 性 药 物 □销 售 / □使 用 □乙 □丙 射线装置 □生 产 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □销 售 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □使 用 √ Ⅱ 类 □Ⅲ类 其他 / 项目概况 1.1建设单位基本情况 九江市柴桑区人民医院即原九江县人民医院，位于柴桑区干家河以东、江州大道以北、沙河街镇政府和九江市委后勤服务中心以西。医院现有职工562人，其中高级职称20人，中级职称143人。新院项目为新一届区委、区政府为全力决战工业，倾力改善民生，着力创建“五城”，建设强盛新区，办好各项民生实事，不断提高人民群众满意度的一项区重点工程之一。项目总占地面积124.13亩，设置床位数650张，含急诊医技综合楼、住院楼、后勤服务楼等，总投资2.4亿元，其中数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置应用项目投资720万元。 1.2建设规模 为满足群众多层次诊疗需求，该院将开展医用X射线装置应用项目，拟将该项目设置于新建的住院大楼二层手术室。此项目在使用过程中产生的电离辐射，可能对工作人员和公众造成健康危害。 本次环评内容为数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置一台。该医院辐射设备及场所见表1-1。 表1-1 九江市柴桑区人民医院辐射设备一览表 序号 装置名称 生产厂家 装置型号 所在场所 环评情况 验收情况 1 DSA 北京乐普 Vicor-CV300 住院部二楼手术室 本次环评内容 / 2 CT 西门子 SOMATOM spirit 医技楼一楼CT-1室 已登记（2019年11月获九江市生态环境局颁发的辐射安全许可证(赣环辐证〔G1720〕号)） / 3 CT 西门子 SOMATOM perspective 医技楼一楼CT-2室 / 4 DR 西门子 SIEMENS Multix fusion max 医技楼一楼DR室 / 5 DR 西门子 Axiom Aristos VX plus 门诊部三楼体检中心 / 6 C臂机 上海万东 上海万东XC30型 住院部二楼手术室 / 7 数字乳腺射线机 北京万东 DM-2A型 医技楼一楼乳腺钼靶室 / 8 全景牙片机 POINTNIX Point 800s HD 3D plus 门诊部二楼口腔科 / 9 牙片机 福建梅生 MSD-Ⅲ 门诊部二楼口腔科 / 该医院数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置项目属Ⅱ类射线装置，其它医学影像诊断(CT、DR、小C)等设备属Ⅲ类射线装置，详见附件3辐射安全许可证。 1.3项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号令）、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，为切实做好该项目的环境保护工作，该院使用的辐射设备应编制辐射环境影响报告表。九江市柴桑区人民医院于2019年9月委托江西景瑞祥环保科技有限公司对该项目进行辐射环境影响评价，并邀请江西力圣检测有限公司进行了数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置的现状监测。我公司接受委托后，组织了工程技术人员现场踏勘与调查，充分收集了有关资料，依照《辐射环境保护管理导则——核技术应用项目环境影响报告表的内容和格式》，于2019年10月编制完成了该项目的辐射环境影响报告表，现呈报江西省生态环境厅。 1.4 评价目的 （1）对九江市柴桑区人民医院使用的数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置的辐射现状进行现场调查和监测，以掌握该院的辐射水平及辐射环境质量现状。 （2）对医院的放射污染源辐射环境影响作出分析评价。 （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低的水平”。 （4）给出明确的环评结论，为有关部门的辐射环境管理提供科学依据。 1.5 选址可行性 医院数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置位于住院大楼二楼手术室，DSA机房周边50m范围内无相关居民区等敏感点，DSA机房为专用的工作场所，在采取良好的屏蔽措施后，对周围环境影响很小，选址合理。 1.6 产业型政策分析 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家鼓励类的全科医疗服务、医疗卫生服务设施建设。数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置用于心血管造影诊断和介入手术治疗，可提高医院的医疗水平，为百姓提供更多便利，符合辐射防护“实践正当性”原则，能满足辐射环境保护的要求。因此，该项目的建设是正当可行的，满足社会经济发展的需求，符合国家产业政策。 1.7 评价因子及评价重点 九江市柴桑区人民医院辐射设备为数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置，因此本项目的主要污染因子为上述设备产生的电离辐射。本次评价电离辐射采用X-γ辐射剂量率作为评价因子，重点评价介入室产生的电离辐射对周围环境敏感点以及公众的影响。 1.8 环境保护目标及周边环境 根据现场勘查及建设单位提供的资料，九江市柴桑区人民医院地处位于柴桑区干家河以东、江州大道以北、沙河街镇政府和九江市委后勤服务中心以西，其西面临近干家河河流，北面为公园，南面为江州大道，东面为丘陵。本项目DSA介入室位于住院部二楼，机房东面0m为接诊区及病患休息区，南面0m为走廊，西面0m为仓库间，北面0m为医生办公区及更衣区，观察窗及机房小门设在机房东侧，通风口位于南侧通风管道处，换鞋区位于操作室北侧侧，机房大门设在机房南侧。楼上为天台，楼下为杂物间。除医院东南侧围墙外有一家汽车4S店外（距离DSA机房约100m），DSA机房50m范围内无居民区，主要敏感人群为病人和院内其他工作人员。九江市柴桑区人民医院地理位置图见附图1，院内平面布局图见附图2。 根据本项目工作特点，环境保护目标主要为DSA机房操作人员及外围公众成员。具体见下表1-2。 表1-2 本工程环境保护目标及与本工程相对位置 序号 敏感点 敏感点名称 特征 距离 1 DSA机房 公众成员 公众约50人 5-50m 2 工作人员 本室职工4人（3人为介入人员，1人为控制室操作人员） 0-5m 医院南侧 医院东南侧汽车4S店 DSA室病患走廊 医院东侧 医院北侧 医院西侧 DSA操作室 DSA显示屏 DSA机

## 表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（ｎ／ｓ）。

## 表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

## 表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大输出电流(mA) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA 机 | II 类 | 1 | 北京乐普 Vicor-CV300 | 150 | 1000 | 介入治疗 | 住院大楼二楼手术室 | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类 别 | 数 量 | 型号 | 最大管电 压（kV） | 最大靶电流(mA) | 中子强度 （n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

## 表 5   废弃物（重点是放射性废弃物）

| 序号 | 状 态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放 总量 | 排放口浓度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1 .常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，气态单位为 mg/Kg；年排放总量用 Kg。

2 .含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度年排放总量分别用比活度（Bq/L,或 Bq/Kg，或 Bq/m ）和活度（Bq）。

## 表6  评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2014年4月24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席 令第六号，2003年10月1日起施行）； （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10 月1日发布施行）； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（中华人民共和 国国务院令第18号，自2011年05月01日起施行）； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环 境部部令第1号，2018年4月28日起施行）； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环境保护部令第3 号，2006年1月18日起施行，2019年8月22日修订； （8）《关于发布射线装置分类办法的公告〉，中华人民共和国环境保护 部、国家卫生计生委公告2017年第66号，2017年12月5日起实施； （9）《关于印发辐射安全许可座谈会会议纪要的函》（环办函［2006］ 629号，2006年9月28日印发）； （10）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告 制度的通知》（环发［2006］145号，2006年9月26日）； （11）《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第24 号)(2019版)； （12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-2016）； （2）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130—2013）； （4）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； （5）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）； |
| 其他 | （1）本项目辐射环境影响评价委托书； （2）医院提供的项目相关资料； （3）《中国环境天然放射性水平》，国家环境保护局，1995年8月。 |

## 表7  保护目标及评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则——核技术利用建设项目环境影响评价文件的 内容和格式》（HJ10.1—2016）的规定，结合本院使用的射线装置的辐射特点，本次 辐射环境评价范围为DSA机房外50m范围。

保护目标 根据现场勘查及建设单位提供的资料，九江市柴桑区人民医院即原九江县人民医院，位于柴桑区干家河以东、江州大道以北、沙河街镇政府和九江市委后勤服务中心以西。本项目DSA介入室位于住院部二楼，机房东面为接诊区及病患休息区，南面为走廊，西面为仓库间，北面为医生办公区及更衣区，观察窗及机房小门设在机房东侧，通风口位于南侧通风管道处，换鞋区位于操作室北侧，机房大门设在机房南侧。楼上为天台，楼下为杂物间。DSA机房周边环境主要分布，北侧0m为住院大楼，南侧约55m为门诊大楼，东侧约90m为后勤大楼，DSA机房50m范围内无居民区，主要敏感人群为病人和院内其他工作人员。九江市柴桑区人民医院地理位置图见附图1，院内平面布局图见附图2。 根据本项目工作特点，环境保护目标主要为各射线装置操作人员及外围公众成员，见下表7-1。 表7-1 本工程环境保护目标及与本工程相对位置 序号 敏感点 敏感点名称 特征 距离 1 DSA机房 公众成员 公众约50人 5-50m 2 工作人员 本室职工4人 0-5m 备注 医院现有辐射工作人员16人，取得辐射安全许可证10人，接受个人剂量检测22人，详见附件6、附件7

评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录B规定： B1 剂量限值 B1.1 职业照射 B1.1.1剂量限值 B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值: a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv; 本项目取其1/4即5mSv作为职业工作人员的剂量管理值。 B1.2 公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：a）年有效剂量，1mSv； 本项目取其1/10即0.1mSv作为公众成员的剂量管理值。 《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）； 1.3射线设备机房防护设施的技术要求 1.3.1射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 1.3.2每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2（见表7-2）要求。 表7-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型 机房内最小有效使用面积m2 机房内最小单边长度m 双管头或多管头X射线机 30 4.5 单管头X射线机 20 3.5 注：双管头或多管头X射线机的所有管球按照在同一间机房内； 单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 1.3.3射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表3（见表7-3）要求。 b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。 表7-3 X射线机房的屏蔽防护铅当量厚度 机房类型 有用线束方向铅当量mm 非有用线束方向铅当量mm 标称125kV及以下的摄影机房 2 1 介入X射线设备机房 2 2 c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 d）带有自屏蔽防护或距X 射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。 1.3.4在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： 具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 1.3.5机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。 1.3.6机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 1.3.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 （3）《中国环境天然放射性水平》，国家环境保护局，1995年8月。

## 表8  环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 8.1辐射环境现状调查 （1）调查范围及监测点布置 依照《辐射环境保护管理导则》（HJ/T10.1-2016），以DSA介入室为中心，重点调查周围50m范围内布设监测点进行辐射环境调查监测。 （2）监测内容 环境地表X-γ辐射剂量率。 （3）监测仪器及监测方法 辐射环境监测仪器为AT1121 辐射防护用X-γ辐射剂量当量率仪，仪器参数见表8-1。 监测依据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）有关规定进行。 （4）质量保证措施 ① 监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用； ② 测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好，并用检验源对仪器进行校验； ③ 监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 ④ 由专业人员按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录。 ⑤ 监测报告严格实行校对、校核、审定三级审核制度，专人负责质量保证及核查、检查工作。 表8-1 测量仪器主要技术参数一览表 仪器名称 X-γ辐射剂量仪 仪器型号 AT1121 生产厂家 ATOMTEX（白俄罗斯） 量程 50 nSv/h～ 10 Sv/h 检定单位 上海市计量测试技术研究院 有效期及证书编号 有效期：2019.9.4-2020.9.3 证书编号：2019H21-20-2005849001 监测规范 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93） 监测时间及工况 江西力圣检测有限公司于2019年10月9日对该项目进行监测时，设备处于正常状态，数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置工况见下表8-2。 表8-2 监测时射线装置工况 序号 名称 型号 监测时管电压(kV) 监测时管电流（mA） 1 DSA Vicor-cv300 95 320 （6）监测结果 监测结果见下表8-3，监测报告见附件9。 表8-3 DSA机房周边环境X–γ剂量当量率现状监测结果 序 号 点位简述 X-γ剂量当量率(μSv/h) 30cm 100cm 测值范围 均值 标准 偏差 测值范围 均值 标准 偏差 1 防护门 门缝（室内） 开机 0.11～0.12 0.11 0.004 0.10～0.11 0.11 0.004 停机 0.10～0.11 0.11 0.005 0.10～0.11 0.11 0.005 2 观察窗 窗缝（室内） 开机 0.11～0.12 0.11 0.005 0.10～0.11 0.10 0.005 停机 0.10～0.11 0.11 0.005 0.10～0.11 0.10 0.004 3 控制室防护门门缝（室内） 开机 0.10～0.11 0.11 0.004 0.10～0.11 0.10 0.005 停机 0.10～0.11 0.10 0.005 0.10～0.11 0.10 0.004 4 铅玻璃（室内） 开机 0.10～0.11（均值0.11±0.004） 停机 0.10～0.11（均值0.10±0.004） 5 操作台（室内） 开机 0.10～0.11（均值0.11±0.005） 停机 0.10～0.11（均值0.10±0.005） 6 管线口（室内） 开机 0.10～0.11 0.11 0.004 / / / 7 DSA室介入位（室内） 开机 2.24～2.33（均值2.29±0.033） 8 西侧仓库（室内） 开机 0.11（均值0.11±0.000） 9 北侧办公区域（室内） 开机 0.10～0.12（均值0.11±0.005） 10 南侧过道（室外） 开机 0.11～0.12（均值0.11±0.004） 11 三楼阳台（室外） 开机 0.11～0.13（均值0.12±0.007） 根据表8-3可知，机房各室内外周围环境地表X–γ辐射剂量率在关机状态下为0.10～0.11μSv/h之间，开机状态下为0.10～0.13μSv/h之间，开机状态较关机状态基本无变化。开机状态满足《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）中规定的“距机房屏蔽体外表面0.3m处，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”。

## 表9  项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 9.1 数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置 （1）工作原理 DSA是具有数字减影、数字电影、脉冲透视等多种功能的X线机。 DSA是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 主要用于心脏、脑血管、外周血管的造影诊断及介入治疗，是心血管造影诊断及介入治疗的专用血管造影机。在心血管手术过程中可进行图像的实时回放、数字电影采集、心血管的测量及冠状动脉血流量的评估；在脑血管及外周血管手术过程中还可进行病灶路径指示。脉冲透视功能减少X线对病人及手术医生的辐射。 （2）设备组成 DSA主要由机架、导管床、高压发生器、X线球管、影像增强器、电视摄像系统、影像数字处理系统、图像显示和外部数据存储等部分组成。 （3）操作流程 诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留Ⅹ线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 X射线发生器工作原理示意图 9.2 主要放射性污染物和污染途径 由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态下才会发出X射线。DSA机的使用只限于介入手术室内，在采取隔室操作的情况下，DSA机房外的工作人员基本上不会受到X射线的照射，前提是设备安全和防护硬件及措施到位，而手术室内进行手术操作的医生和其他医务人员，则会受到一定程度的X射线外照射。

## 表10  辐射安全与防护

10.1项目安全设施 医用射线装置工作场所布局及 辐射屏蔽设计 本项目数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置位于住院部二楼手术室，机房东面为接诊区及病患休息区，南面为走廊，西面为仓库间，北面为医生办公区及更衣区，观察窗及机房小门设在机房东侧，通风口位于南侧通风管道处，换鞋区位于操作室北侧侧，机房大门设在机房南侧。楼上为天台，楼下为杂物间。该区域相对较独立，平面布置较合理。 DSA 工作场所实行分区管理，即把工作场所分为控制区、监督区。其中DSA 机房划为控制区，控制区入口设置电离辐射警告标志、工作指示灯，且工作指示灯和与机房相通的门能有效联动，防止人员误闯入或误照；DSA 机房防护门外 30 cm 范围内以及控制室为监督区数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置辐射防护措施见表 10-1。 表10-1 DSA机房辐射屏蔽设计 设备 机房有效使用面积m2 墙壁 顶棚 地板 防护门 铅当量 观察窗铅当量 通风装 置 DSA 59.1 36cm实心砖 +2mmpb 防护涂料 20cm 砼 +2mmpb 防护涂料 3mmpb 3mmpb 有排风 系统 10.2 三废的治理 本次评价的数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置属于利用X射线进行介入诊疗和摄影诊断的医用设备，只有在设备开机的状态下才产生X射线，无废气、废水和固体废弃物产生。

## 表11  环境影响分析

11.1建设阶段对环境的影响 九江市柴桑区人民医院的DSA射线装置已经建设完毕，且施工量很小，故建设工程中对环境的影响较小。 11.2运行阶段对环境的影响 11.2.1运行后辐射环境影响分析 九江市柴桑区人民医院的DSA射线装置已于2019年9月投入运行，故采取现状监测的办法来对其进行分析。监测结果见表11-1。 表11-1 DSA机房周边环境X–γ剂量当量率现状监测结果 序 号 点位简述 X-γ剂量当量率(μSv/h) 30cm 100cm 测值范围 均值 标准 偏差 测值范围 均值 标准 偏差 1 防护门 门缝（室内） 开机 0.11～0.12 0.11 0.004 0.10～0.11 0.11 0.004 停机 0.10～0.11 0.11 0.005 0.10～0.11 0.11 0.005 2 观察窗 窗缝（室内） 开机 0.11～0.12 0.11 0.005 0.10～0.11 0.10 0.005 停机 0.10～0.11 0.11 0.005 0.10～0.11 0.10 0.004 3 控制室防护门门缝（室内） 开机 0.10～0.11 0.11 0.004 0.10～0.11 0.10 0.005 停机 0.10～0.11 0.10 0.005 0.10～0.11 0.10 0.004 4 铅玻璃（室内） 开机 0.10～0.11（均值0.11±0.004） 停机 0.10～0.11（均值0.10±0.004） 5 操作台（室内） 开机 0.10～0.11（均值0.11±0.005） 停机 0.10～0.11（均值0.10±0.005） 6 管线口（室内） 开机 0.10～0.11 0.11 0.004 / / / 7 DSA室介入位（室内） 开机 2.24～2.33（均值2.29±0.033） 8 西侧仓库（室内） 开机 0.11（均值0.11±0.000） 9 北侧办公区域（室内） 开机 0.10～0.12（均值0.11±0.005） 10 南侧过道（室外） 开机 0.11～0.12（均值0.11±0.004） 11 三楼阳台（室外） 开机 0.11～0.13（均值0.12±0.007） 根据表11-1可知，机房周围环境地表X–γ辐射剂量率在关机状态下为0.10～0.11μSv/h之间，开机状态下为0.10～0.13μSv/h之间，开机状态较关机状态基本无变化。开机状态满足《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）中规定的“距机房屏蔽体外表面0.3m处，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”。 11.2.2 剂量估算 根据九江市柴桑区人民医院DSA射线装置的使用状况，为进一步评价该机房辐射防护设计的有效性及项目运行中对操作人员和公众产生的附加辐射剂量，同时对医院使用数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置对公众以及周围辐射环境的影响程度进行分析，并对项目运行过程中对医院职业工作人员和公众进行附加辐射剂量估算评价。 年有效剂量当量计算公式如下： H=0.7×Dr×T 式中：H— 年有效剂量当量（Sv）； 0.7—人体有效剂量当量与空气吸收剂量的换算系数； Dr— γ空气吸收剂量率（Sv /h）； T— 年受照时间（h）； （1）职业人员 由院方提高资料，医院职业人员年工作300日，日工作8小时，本项目根据设备设计运行的情况，考虑到最大化和便于计算的原则，数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置曝光时间约为10分钟、诊断病人次（2000次/a）为医院五年规划最大数据。根据监测操作室内各测点最大辐射剂量率，减去关机时的剂量率，计算出职业人员最大附加辐射剂量率见下表11-2。 （2） 公众成员 由于DSA机房北侧0m有医生办公区，公众成员居留因子取最大值1，最大附加剂量率为开机时产生的最大辐射剂量率减去关机时该处产生的剂量当量率。根据计算，公众成员受到的最大附加年有效剂量见下表11-2。 表11-2 职业人员及公众成员最大附加年有效剂量估算表 设备名称 对象 最大剂量当量率（μSv/h） 辐射剂量本底值（μSv/h） 附加辐射剂量率（μSv/h） 年曝光工作时间（h） 附加年有效剂量率(mSv/a) DSA 工作人员 观察窗 0.12 0.11 0.01 2000次/a×（10min/次）=333.33h 2.33×10-3 介入位 2.33 0.11 2.22 2000次/a×（10min/次）=333.33h 0.518 公众人员 0.12 0.11 0.01 2000次/a×（10min/次）=333.33h 2.33×10-3 从表11-2可知，九江市柴桑区人民医院使用的射线装置对职业人员（工作人员）所受附加年有效剂量为2.33×10-3～0.518 mSv/a之间，低于本项目职业人员剂量管理限值5mSv/a。 公众成员受到的最大年附加有效剂量为2.33×10-3mSv/a，低于本项目公众成员剂量管理限值0.1mSv/a，能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的有关要求。 11.2.3 射线装置机房辐射防护合理性分析 为分析DSA机房的辐射防护性能，根据医院提供的的设计方案，将数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置的主要技术参数列表分析，并与《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130—2013）中对各射线装置机房的防护设施的技术要求对照，具体见表11-3。 表11-3 机房辐射防护符合性分析表 项目 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 机房情况 是否符合 DSA机房 （1）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。单管头Ｘ射线机最小有效使用面积应不小于20m2、最小单边长度应不小于3.5m； 面积59.1m2(内空8.1×7.3)最小单边长度7.3m 符合 （2）介入Ｘ射线设备机房有用线束方向铅当量不小于2mm，非有用线束方向铅当量不小于2mm 四周墙壁，粘土实心砖厚36cm+2mmPb钡水泥；防护门含3mmpb铅当量；观察窗含3mmpb铅当量；顶棚20cm混凝土浇筑；地板20cm混凝土浇筑+2mmPb钡水泥 符合 （3）距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h； 表11-1可知，机房周围环境地表X–γ辐射剂量率在关机状态下为0.10～0.11μSv/h之间，开机状态下为0.10～0.13μSv/h之间，与本底相当 符合 （4）机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置：不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物：机房应设置动力排风位置，保持良好的通风。 射线装置未直接照射门、窗和管线口位置，机房内设有通风装置 符合 （5）机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 机房设有观察窗，能及时观察患者和受检者状态；机房设有门机联锁装置及闭门装置 符合 （6）X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 DSA机房位于住院大楼二楼手术室，手术室周边除介入人员外，很少有人停留。DSA有用线束朝上，楼上阳台，无人员停留，机房顶棚及墙体等采取了符合标准要求的防护措施，机房（照射室）充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 符合 （7）医院应按《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的相关要求，配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾等防护用品。 介入室配备铅围裙7个、铅围脖7个、铅帽7个 符合 根据表11-3，可以看出本项目各X射线装置机房辐射防护均能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130—2013）中有关规定。 11.3 事故影响分析 11.3.1 DSA机可能发生的辐射事故 DSA机受开机和关机控制，关机时没有X射线发出，一般不易发生事故，在意外情况下，可能出现的辐射事故工况如下： A．控制室操作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离介入室，DSA机的运行可能产生误照射； B．安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的介入室； C．介入室操作人员未穿戴好个人辐射防护用品时，误进行曝光。 11.3.2 射线装置事故风险防范措施 ①与当地环保部门密切配合，加强DSA机房周边环境地表X–γ辐射剂量率的监督检测；②不断完善放射性事故应急预案，在DSA建设和运行过程中的适当时候进行演习；③介入工作人员工作时必须穿铅衣、戴铅帽和铅围脖，以尽量减少所受的辐射照射；④操作人员均须经培训合格后上岗，严格按照仪器操作程序进行诊疗，在开机前必须检查机房内有无人员逗留，确保无关人员全部撤离机房，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射。⑤为避免此类事故的发生，要求工作人员每次上班时首先要检查防护门上灯光警示装置是否正常。如果警示装置失灵，应立即修理，恢复正常。

## 表12  辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 医院已根据要求成立了辐射安全管理领导小组，负责全院辐射安全监督管理工作，保障放射工作人员、社会公众的健康与安全。辐射安全管理领导小组具体成员见附件5在日后工作实践中，医院应根据核技术应用情况及时对该辐射安全管理领导小组成员作相应调整，确保调整后的辐射安全管理领导小组的基本组成涵盖当时核技术应用所涉及的相关部门和科室。 12.2 辐射安全管理规章制度 医院已制定了《辐射安全管理制度 》、《射线装置安全操作规程》、《辐射管理机构或责任人工作职责》、《辐射工作人员的岗位职责》、《设备检修维护制度》、《放射装置使用登记制度》、《人员的培训体检及保健制度》、《监测方案》、《辐射事故应急预案》等一系列规章制度，具有较强的操作性，医院在日常工作中应按照这些规章进行执行。在日后的工作实践中，还应根据医院核技术应用具体情况以及在工作中遇到的实际问题，并按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年12月20日修订）的要求及时进行更新、完善，提高制度的可操作性，并严格按照制度执行。各规章制度详情见附件7。 12.3辐射监测 12.3.1 监测计划 （1）个人剂量监测 医院必须为从事放射工作人员建立个人剂量档案，每个从业人员在岗时佩戴个人剂量计，剂量计每季度送有资质单位读数。 （2）机房辐射防护监测 医院建立《监测计划》，对各机房的周围环境X-γ辐射剂量率监测，辐射装置安全与防护的监测应委托有监测资质的环保机构进行，并将监测记录资料统计结果及时上报主管部门以便了解和监控防护设施的运行情况，为主管部门下一步辐射防护决策提供科学技术依据。 具体监测计划如下： ① 九江市柴桑区人民医院应配备X-γ剂量率测量仪，辐射操作人员应佩戴个人辐射剂量计，并对本院DSA机房内及机房四周环境进行常规监测。监测数据每年年底向市和省生态环境厅上报备案。本次项目内容取得环评批复并运行后，将及时委托有相关监测资质的监测单位对辐射工作场所的辐射防护设施进行全面的验收监测。 监测频度：在环境影响评价的三个月内进行项目验收监测，以后每年常规 监测一次，监测应由具备放射性监测资质的单位负责组织实施。 ③ 监测范围：主要在DSA介入室X射线装置工作场所进行监测，重点监测机房周围，防护门及缝隙处，电缆及管道的出入口，控制室，操作台等。加强对职业人员、仪器设备、工作场所、以及事故情况等监测。 ④ 监测项目：X、γ空气吸收剂量率，监测计划见表12-1。 表12-1 监测计划一览表 监测场所及对象 监测方案 监测项目 监测频率 DSA 防护性能 实测 X-γ辐射剂量率 每年一次 防护装置 检查 安全 每天一次 外环境 实测 γ辐射剂量率 一年一次 辐射工作人员 佩戴个人辐射剂量率 年累计剂量 每季度送检 12.3.2 辐射环境保护“三同时”验收清单 本项目取得环评批复后，应按有关要求进行竣工环保验收，并及时更新辐射安全许可证，验收内容主要如下12-3。 表12-3 辐射环境保护“三同时”验收清单 类型 环保措施 验收标准 环保投资 （万元） 监测 委托有资质的单位每年对各机房的周围环境进行监测。 3.5 职业人员必须佩带个人剂量计，建立个人剂量档案和职业健康监护档案并长期保存。 放射性同位素与射线装置安全许可管理办法、放射性同位素与射线装置安全和防护条例 管理措施 成立辐射防护安全管理机构，制定《放射防护安全管理机构及职责》。 3.5 建立健全相应放射安全防护规章制度，包括《操作规程》、《岗位职责》、《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《自行检查制度和年度评估制度》、《事故应急预案》等，各项规章制度应张贴上墙，严格执行。 职业工作人员应事先进行环保部门组织的放射防护知识培训，持证上岗。 职业人员均配置个人剂量仪，并定期进行身体健康检查。 辐射防护 各机房出入口外应设置电离辐射警示标志和中文警示说明、工作状态指示灯。 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130—2013）机房墙外30cm处周围 剂量当量率应不大于2.5μSv/h。职业工作人员的剂量不超过5mSv/a。公众成员的剂量不超过0.1mSv/a。 20 机房配置铅围裙、铅帽、铅围脖等防护用品。 机房防护门必须采用足够铅当量的材料制造。 机房设置排风装置，通风换气次数应达到每小时4～6次。 12.4 辐射事故应急 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》医院成立放射防护安全应急领导小组，领导小组成员由余红霞、杨斌、何攀、吴明华、裘银海、熊秀梅组成，余红霞为领导小组负责人。 医院根据可能发生的辐射事故的风险，制定了《辐射事故应急预案》（附件7管理制度）。发生辐射事故时，单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要的防护措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护主管部门、公安部门和卫生部门报告。禁止缓报、瞒报、谎报或者漏报辐射事故。 医院的辐射事故应急预案包括了下列内容： （1）应急组织机构及其职责；（2）辐射事故分级；（3）应急准备；（4）应急响应行动；（5）应急响应终止；（6）后期评估总结。 医院应定期、具有针对性的对可能发生的放射事故进行演练，演练内容包括放射事故应急处理预案的可操作性、针对性、完整性。并根据实际情况组织修订放射事故应急预案。

# 表13  结论与建议

13.1 结论 （1）实践正当性 九江市柴桑区人民医院DSA机的运行，能有效的解除病人痛苦、挽救病人生命，提高了诊断治疗水平，改善居民就医环境，及时减轻患者的经济负担，对保障健康、拯救生命起到了十分重要的积极作用，并产生良好的经济效益和社会效益，该项目为医疗服务设施建设项目，符合国家大力加强卫生事业发展的总原则，属于国家鼓励类项目，符合国家的产业政策。项目在采取相应的防护措施和管理措施的同时，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害，因此，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的“实践的正当性”要求。 （2）选址及平面布局合理性 根据现场调查，九江市柴桑区人民医院地处柴桑区干家河以东、江州大道以北、沙河街镇政府和九江市委后勤服务中心以西。DSA介入室位于住院部二楼，机房东面为接诊区及病患休息区，南面为走廊，西面为仓库间，北面为医生办公区及更衣区，观察窗及机房小门设在机房东侧，通风口位于南侧通风管道处，换鞋区位于操作室北侧侧，机房大门设在机房南侧。楼上为天台，楼下为杂物间。该DSA机房为专用的工作场所，在采用良好的屏蔽措施后，对周围环境影响很小，选址合理。 （3）辐射环境质量现状调查分析 DSA机房室内外周围环境地表X–γ辐射剂量率在关机状态下为0.10～0.11μSv/h之间，可知医院周围辐射环境质量现状较好。 （4）辐射安全与防护措施评价 项目采取的辐射环境管理措施：医院辐射工作人员、患者和受检者均应配备必要的辐射防护用品和辅助防护设施；所有辐射工作人员应接受个人剂量监测并建立个人剂量档案和职业健康监护档案在满足医疗诊断的条件下，应确保在达到预期诊断目标时，患者和受检者所受到的照射剂量最低。制定辐射事故应急预案等辐射安全管理相关各项规章制度，发生辐射事故时，立即启动应急预案，采取应急措施，并立即向当地生态环境主管部门、公安部门和卫生主管部门报告；对射线装置的安全和防护状况进行年度评估，一旦发现安全隐患，应当立即进行整改。 职业人员防护措施：辐射工作人员均应按要求参加辐射安全防护培训，做到持证上岗；已取得辐射安全培训合格证书的人员应按规定每四年接受一次再培训；按要求佩戴个人剂量计，定期接受个人剂量监测并建立个人剂量和职业健康档案；按要求增设必要的辐射监测设备，如个人剂量报警仪。定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。 采取的污染防治措施：机房设计有满足辐射屏蔽要求的防护墙、防护门、观察窗等；DSA机房仓库设有铅衣、铅帽等防护用品；DSA机房门口未有效设置明显的电离辐射警示牌、照射指示灯等。 机房离屏蔽墙30cm处、防护门表面及观察窗等30cm处的X–γ剂量当量率，关机状态下现状监测值在0.10～0.11μSv/h 之间，开机状态下现状监测值在0.10～0.12μSv/h 之间。开机状态较关机状态下变化较小。监测数值满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）规定的“距机房屏蔽体表面0.3m处，机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”要求。 从总体上看，项目的辐射环境保护和污染防治措施考虑到了辐射管理、屏蔽防护、安全保卫等各个方面，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中的有关要求。 （5）辐射环境影响分析 DSA机房周围环境地表X–γ辐射剂量率监测值为0.10～0.13μSv/h 之间。在江西地区环境天然放射性本底范围内（江西地区本底值为13.7～340.8nGy/h，摘自国家环境保护局1995年8月编制的《中国环境天然放射性水平》），因此可知医院周围辐射环境质量现状较好。 （6）个人剂量 根据理论计算，九江市柴桑区人民医院DSA机对工作人员职业照射的最大附加年有效剂量值为0.518 mSv/a之间，低于管理限值5mSv；对公众照射的最大附加年有效剂量值为2.33×10-3mSv/a，低于管理限值0.1mSv，且均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）的要求。 综上所述，九江市柴桑区人民医院射线装置应用项目，符合“实践的正当性”要求。射线装置机房的防护设计合理，辐射管理中的各项规章制度和防护措施较健全，具备从事使用射线装置的能力。只要切实落实并严格执行本评价中所提出的辐射管理、辐射防护、事故应急等各项措施，严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中的有关规定进行管理，其运行后对放射工作人员和公众及其周围环境造成的辐射污染影响较小。因此，从辐射环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 13.2 建议和承诺 （1）医院进一步应建立健全辐射管理体系，制定和实施用以控制和管理医院内职业照射的规则程序，加强辐射防护知识培训和文化素质的培养，提高工作人员和有关人员对辐射防护的理解和执行的自觉性。 （2）按照辐射安全许可证申请的要求，医院放射工作人员须参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并要求培训合格后方可上岗。 （3）建设单位若未来如需增加本报告表所涉及之外的放射性同位素、射线装置或对其使用功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的辐射防护措施。 （4）机房应及时设置电离辐射警告标志和工作指示灯，对本评价提出的其他辐射管理和辐射防护措施，应落实。 （5）相关的辐射管理规章制度应盖章上墙。 （6）医院每年1月31日前应向环保部门提交安全和防护状况评估报告。

# 表14  审  批

主管单位环保机构预审意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日

县（区）环保部门意见 市（地区）环保部门意见 单位盖章 单位盖章 年 月 日 年 月 日

省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日